多模式微孔板检测系统技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EnSpire多模式微孔板检测系统 | 1台 |

二、技术要求

* 1. 主要功能：AlphaScreen/AlphaLISA、可见/紫外吸收光、荧光（顶读和底读）、超灵敏化学发光、可扩展功能包括时间分辨荧光、Label-free（无标记检测）检测、自动加样。

2. 可检测的板型： 6-1536孔板。

3. 光源：可见/紫外吸收光、荧光、时间分辨荧光采用高能闪烁氙灯，AlphaScreen/AlphaLISA采用专用680 nm激光，Label-free采用宽波段光源。

* 4. 光吸收检测性能：同时具有光栅和滤光片两种检测光路，光栅步进精度0.1 nm，光栅带宽5 nm，4.2 波长范围230-1000 nm，具有全波长扫描功能。

5. 荧光检测性能：四光栅光路，激发双光栅、发射双光栅，步进0.1 nm，光栅带宽5nm；波长范围230-850nm，具有全波长扫描功能；检测灵敏度：<1 fmol/孔

* 6. AlphaScreen/AlphaLISA检测性能：采用专用680nm激光源，独立光路，独立检测器；检测灵敏度：< 100 amol (25 uL, 磷酸化多肽激酶检测，384孔板)；能提供原厂检测试剂以及技术服务

* 7. 超灵敏化学发光检测性能：采用独立专用PMT检测器，独立光路，检测器可以直接在微孔板的孔口检测，减少信号损失和相邻孔间串扰，提高化学发光的检测效率和灵敏度，检测灵敏度： < 15 amol ATP/孔

8. 时间分辨荧光检测性能（可升级）：激发可选用滤光片或光栅，发射光通过光栅分光，以适应各种波长检测要求；检测灵敏度：<32 amol/孔

9. Label-free检测性能（可升级）：独立的Label-free检测模块，采用波导光栅技术，通过光学生物传感器检测动态质量重分配（DMR）造成的折射信号的波长变化；宽波段光源、独立的光路和检测器，既可检测细胞样本也可检测生化样本；

检测灵敏度：5 pm，只要大于157 Da的分子就可以被检测到

10. 双通道加样器（可升级）：具有磁力搅拌和温控功能，软件控制磁力搅拌速度100-500 rpm，温控最高可达65摄氏度，可用于细胞样品分液；分液范围：1-475 μl，最小加样体积：1 μl，0.5 μl步进，最小加样体积为1 μl，分液误差极低，＜3% ；分液速度50-500 μl /秒；残留死体积50 μl

11. 温度控制范围：室温+2℃至65℃。并且加热块在微孔板的上方，防止样品蒸发，适用于带盖或封板贴检测。

12. 三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定速度、振幅、振荡时间。带outside振荡功能，程序运行的过程中，微孔板可以伸出仪器外部振荡，便于实现程序运行中观察振荡效果，而不必中止程序。

13. 具有板孔扫描模式，可在一个检测孔内取不同的位置进行检测，最多可选100个点，适用于贴壁细胞或不均匀样本检测。

14. 触摸屏操作界面，软件友好，易学易用。仪器检测的时候可以同步分析检测数据，也可以在检测后分析原先的检测数据，具备线性拟合、动力学、剂量效应等多种常用的数据计算、分析功能，结果以Excel、文本、图片多种格式输出。

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在用户指定的地点完成安装调试，并配合用户进行测试验收。

3.2 技术培训及服务

3.2.1完成设备现场安装调试和验收后，在用户所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

* 3.2.2 提供原厂AlphaScreen/AlphaLISA检测试剂及服务，并由应用技术工程师提供蛋白-蛋白等分子间相互作用实验的现场操作培训以及后期新实验开发培训。

3.3质保期

整机保修1年，保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。