超低温冰箱技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机主机 | 1台 |

二、技术要求

2.1 机器型号：日立（HITACHI） CR22N 高速冷冻离心机。

2.2 主机必须与组里已有的日立R9A、R20A2、R10A3型号转头匹配。

2.3 外部体积：高度小于1米，宽度小于1米,深度小于1米

2.4 最大转速: 最大转速能达到22000rpm

2.5 最大RCF：最大离心力能达到50000g以上

2.6 最大容量: 1.5L *4

2.7 转速控制范围：300-22000rpm

2.8 温度控制范围：-20 – 40 ℃

2.9 加速/减速模式：加速：9级，减速：9级和自由滑行

2.10 程序功能：30个程序，具有RCF（g）/g * sec 功能

2.11 制冷：变频制冷系统

2.13 安全功能：门互锁，双重过速保护，非接触式不平衡检测，温度异常检测等

2.14可变降速：有

2.15 用户锁功能：有

2.16数据传输：USB接口

2.17显示屏：有高分辨率彩色LCD屏，全触摸屏用户界面,可监控离心机的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数

2.18 按键：LCD触摸屏

2.19 噪音：最大转速时小于 100dB 机前1米

2.20 ECO模式：有

2.21 电源：单相，AC220,230,240V +/- 10%, 30A (50/60Hz)

2.22投标型号在中国市场有一年以上的销售历史和客户反馈记录

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修1年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。