全自动化学发光成像分析系统

性能与技术要求（*为必须满足的指标）

1．仪器性能：

1.1 CCD：美国FLI高分辨低照度数码制冷CCD

1.2 冷却方式：半导体制冷，用户可自行控制CCD是否制冷

*1.3 冷却温度：-65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度），需提供原厂证明

1.4物理分辨率：2750×2200，非插值生成

1.5 有效像素：605万像素

1.6暗电流：<0.001 e-/pixel/sec.

1.7读出噪声：<3e- RMS

1.8量子效率：CCD芯片光电转换效率>78%

1.9 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

1.10 动态范围：>4个数量级

1.11 像数密度：16 bit（65536色）

*1.12 电动镜头：F/0.85 ，高清晰大口径高通透电动镜头

*1.13 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦和散焦调整

1.14 光源：反射白光（LED光源）

*1.15 样品台：上下双层样品台设计

1.16 拍摄面积：15cm×15cm

2． 软件功能：

2.1 全中文软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像以及序列图像

2.2 具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集

2.3 单次成像：具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光

2.4 累积曝光多次成像功能：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

2.5 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储

2.6 在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量

2.7 具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号

2.8 具有分析软件，可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算

2.9 具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序

2.10 图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析

2.11 图像输出格式：8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg