单光子探测器

性能与技术要求（*为必须满足的指标）

1．仪器性能：

1.1 EMCCD芯片：背照式电子倍增型CCD芯片

1.2光电转换效率QE ：>95%@575 nm

1.3有效像素阵列：512 x 512,

1.4正方形像素尺寸：16um×16um

*1.5帧频：≧56帧/秒(FPS) @ 512 x 512 pixels, ≥595帧/秒（FPS）@128 X 128,≥1433帧/秒@64 X 64

1.6冷却温度：最低制冷温度-100℃，真空制冷提供7年质保

1.7暗电流：<0.001 e-/pixel/sec.

1.8读出噪声：<1e- RMS @电子倍增条件下

1.9A/D转换输出：16bit@所有读取速度

*1.10芯片垂直转移速度0.3-3.3us可调